关于前列腺激光治疗仪

院内竞争性谈判（TYYJZX2024014）的公告

太仓市第一人民医院需采购前列腺激光治疗仪，拟进行竟争性谈判采购，欢迎符合谈判文件资格条件的各供应商前来参加。

一、采购内容：

项目名称：

前列腺激光治疗仪       国产      1台     预算9.8万

具体参数要求见附件；

项目编号：TYYJZX2024014

二、供应商报名资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有产品的合法代理资格；

8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

三、参加谈判报名的时间、地点：

1、报名时间：2024年05月30日～2024年06月11日，每日8:00～11:30；  13:30～17:00（节假日除外）；

2、报名地点：太仓市第一人民医院行政楼四楼采购中心422室。

联系人：石静  电话：0512-53658583

四、在报名时需向采购单位提供如下材料并加盖公章：

1、营业执照复印件；

2、医疗器械经营相关证件复印件；

3、产品的合法代理证明复印件；

4、投标企业法定代表授权委托书原件，附法人及受委托人身份证复印件，投标单位为受委托人缴纳社保的证明资料。

5、参与谈判产品的注册证。

五、谈判信息：

（一）、谈判时间和地点：

地点：太仓市第一人民医院行政楼四楼415

时间：2024年06月13日10:00

如有变化另行通知

（二）、响应文件：一正二副，密封包装，密封袋的封皮上写明竞争性谈判编号、设备名称、投标单位名称。

（三）、响应文件组成：（响应单位提供的资料若不齐全，则无效）。

1、报价一览表；

2、所投产品配置清单（如设备需用耗材的，必须注明耗材价格及中标情况）；

3、技术参数对比表；

4、投标人近三年来与本次招标货物相同产品的用户名单及联系方式；

5、所投产品《医疗器械注册证》（如属医疗器械）；其他相关证明文件；

6、所推荐产品详细技术资料（中文）及设备使用年限和设备铭牌（样品照片）及大概生产日期。

7、售中、售后服务承诺（免费质保期及重大、易损配件价格）；

8、投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件

（3）所投产品生产厂家营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械生产产品登记表等。

（4）法人及法人授权代表身份证复印件、联系电话

（5）法定代表人授权委托书原件

（6）原厂或国内注册代理人出具的保修证明材料；

9、注明设备交付、安装方案；

10、所投产品业绩清单及周边医院销售合同和发票复印件；

11、设备彩页或宣传样本；

12、以上资料正本需加盖公司红章；

13、请按照以上顺序加上目录和页码编制竞争性谈判响应文件。

注：院内竞争性谈判的成交原则为项目需求及参数均符合招标文件要求的有效投标人不低于3家的情况下，由最终谈判承诺价格最低的供应商成交。

太仓市第一人民医院采购中心

2024年05月30日

附件：

前列腺激光治疗仪技术参数

- 激光类型: 半导体激光泵浦的倍频激光；

- 激光晶体类型: Nd:YAG；

- 光束模式: 多模；

- 激光运行模式: 间歇加载，连续运行；

- 波长：532 ± 5nm；

- 功率≥100W；

- 冷却方式: 内循环水，无需外接冷却水；

- 激光输出功率不稳定度≤±10%；

- 激光输出功率复现性≤±10%；

- 光纤类型：无散射侧出光纤或直出光纤；

- 光纤输出发散角: 0.44±0.10 弧度（全角）；

- 光纤传输效率不稳定性≤±10%；

- 光纤传输效率复现性≤±10%；

- 光纤传输效率≥75%；

- 光纤长度≥3m，误差≤±0.3m；

- 光纤抗拉强度 ≥10N；

- 光纤环氧乙烷残留量≤10mg/g；

- 光纤生物安全性,细胞毒性：合格；无刺激；无致敏反应；